## Прил.1
Приложение № 1
к Договору № ________________от_________________2017г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЦЕНОВАЯ ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОТ
Термошкаф вакуумный Сонора 300/216
№ п/п | Наименование, обозначение (артикул) |  |  | Кол-во | Стоимость, Руб.
1 | Термошкаф вакуумный Сонора 300/216 |  |  | 1 шт.
1.1. | Базовая комплектация
1.1.1. | Шкаф вакуумный |  |  | 1 шт.
1.1.2. | Полка из нержавеющей стали |  |  | 1 шт.
1.1.3. | Насос пластинчато-роторный WSA W2V40 |  |  | 1 шт.
1.1.4. | Шланг ПВХ Ду25 мм (2 м.) |  |  | 1 шт.
1.1.5. | Кольцо центрирующее KF25 |  |  | 5 шт.
1.1.6. | Хомут KF25 |  |  | 5 шт.
1.1.7. | Комплект технической документации в соответствии с Приказом Минпромторга России № 1081 от 30.11.2009г.; ГОСТом РВ 8.570-98; ГОСТом РВ 1.1-96 ГСС на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  |  | 1 к-т
- руководство по эксплуатации;
- паспорт.
1.1.8. | Вакуумметр комбинированный Мерадат - ВИТ12Т3 |  |  | 1 шт.
1.1.8.1. | Комплект технической документации в соответствии с Приказом Минпромторга России № 1081 от 30.11.2009г.; ГОСТом РВ 8.570-98; ГОСТом РВ 1.1-96 ГСС на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  |  | 1 к-т
Руководство по эксплуатации для вакуумметра
Заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерений
Заверенная копия описания типа средства измерений
Заверенная копия методики поверки
Свидетельство о поверке средства измерения, со сроками действия не более двух месяца с даты поверки до даты поставки.
Протокол поверки
1.1.9. | Преобразователь термоэлектрический с термопарами |  |  | 1 шт.
1.1.9.1. | Комплект технической документации в соответствии с Приказом Минпромторга России № 1081 от 30.11.2009г.; ГОСТом РВ 8.570-98; ГОСТом РВ 1.1-96 ГСС на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  |  | 1 к-т
Руководство по эксплуатации преобразователя
Заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерений
Заверенная копия описания типа средства измерений
Заверенная копия методики поверки
Свидетельство о поверке средства измерения, со сроками действия не более двух месяца с даты поверки до даты поставки.
Протокол поверки
Итого Базовая комплектация
Итого Оборудование
1.2. | В стоимость Оборудования включено:
1.2.1. | Стоимость услуг по доставке, упаковке и маркировке.
2 | Работы и услуги
2.1. | Пусконаладочные работы, ввод Оборудования в эксплуатацию.
2.2. | Инструктаж и передача навыков работы на Оборудовании.
Итого за Работы
2.3. | В стоимость Работ включено:
2.3.1. | Командировочные расходы на персонал Продавца.
Итого стоимость Оборудования и Работ
НДС |  |  |  | 18%
ВСЕГО с НДС
От Покупателя: |  |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод" Генеральный директор
|  | / Б. И. Ефремов / |  | / _____________/

## Прил.2
Приложение № 2
к Договору № ________________от_________________2017г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Термошкаф вакуумный Сонора 300/216
№ п/п | Технические характеристики |  | Параметры
1. | Термошкаф вакуумный Сонора
1.1. | Рабочая температура |  | от +20 до +300 °С
1.2. | Максимальная температура |  | +300°С
1.3. | Температурная флуктуация |  | не более 1 °С
1.4. | Размер камеры:
| Объем |  | 216 л.
| Ширина |  | 600 мм
| Глубина |  | 600 мм
| Высота |  | 600 мм
1.5. | Программируемый контроллер ОВЕН:
• Регулируемая скорость набора температуры;
• Возможность построения температурного профиля: программное пошаговое ПИД-регулирование – 3 программы технолога по 5 шагов, без графического отображения информации
• Функция резервирования датчиков – автоматическое включение резервного датчика в случае отказа основного
• Время опроса входа – 300 мс
• Удобный интерфейс
• Сетевой интерфейс RS-485 (протоколы Modbus RTU/ASCII, ОВЕН)
• Конфигурирование на ПК или с лицевой панели прибора
1.6. | Габаритные размеры:
| Ширина |  | 1000 мм
| Глубина |  | 1000 мм
| Высота |  | 1450 мм
1.7. | Полки из нержавеющей стали
1.8. | Размеры ШхГ |  | 600 х 600 мм
1.9. | Максимальная нагрузка |  | 30 кг
1.10. | Масса (нетто) |  | 240 кг
1.11. | Мощность, 300 °С |  | 5800 Вт
2. | Насос пластинчато-роторный WSA W2V40
2.1. | Быстрота действия |  | 20 м3/ч
2.2. | Предельное давление |  | 5 х 10(-3) Торр 6,6х10(-6)бар
3. | Вакуумметр комбинированный Мерадат - ВИТ12Т3
3.1. | В соответствии с приложением 36570 к свидетельству об утверждении типа средств измерений (номер в госреестре 41616-09)
4. | Преобразователь термоэлектрический с термопарами
4.1. | Температурный диапазон |  | не менее от +20 до +300 °С
От Покупателя: |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод" Генеральный директор
___________________________/ Б.И. Ефремов/ |  |  | / _____________/

## Прил.3
Приложение № 3
к Договору № ________________от_________________2017г.
ГРАФИК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Термошкаф вакуумный Сонора 300/216
№ п/п | Наименование оборудования | к-во | Срок исполнения обязательств Продавца
|  |  | Поставка на склад Покупателя (от даты подписания Договора) | Выполнение пусконаладочных работ, проведение инструктажа и окончательной приемки (с момента уведомления о готовности Покупателя к проведению Работ)
1 | Термошкаф вакуумный Сонора 300/216 | 1 шт. | 4 месяца | В течение 7 рабочих дней
От Покупателя: |  |  |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод" Генеральный директор
|  |  | /Б. И. Ефремов/ |  | / _____________/

## Прил.4
Приложение № 4
к Договору № ________________от_________________2017г.
ПРОГРАММА ИНСТРУКТАЖА
Термошкаф вакуумный Сонора 300/216
№ п/п | Содержание
1 | Требования техники безопасности при эксплуатации и обслуживании станции
2 | Общее устройство, ознакомление с управлением, назначением системы
3 | Назначение кнопок контроллера
3.1. | Включение, запуск и выключение системы
3.2. | Аварийная остановка
3.3. | Работа в рабочих режимах
4 | Система управления
4.1. | Назначение системы
4.2. | Описание работы системы
5 | Техническое обслуживание системы
6 | Возможные неисправности и способы их устранения
7 | Передача навыков работы на оборудовании специалистам Покупателя
От Покупателя: |  |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод" Генеральный директор
|  | / Б. И. Ефремов/ |  | / _____________/

## Прил.5
Приложение № 5
к Договору № ________________от_________________2017г.
(форма)
АКТ О ПРИЕМЕ - ПЕРЕДАЧЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Термошкаф вакуумный Сонора 300/216
|  |  | от | дата подписания
ПРОДАВЕЦ
| ПОКУПАТЕЛЬ | АО "Марийский машиностроительный завод"
| место приемки: | 424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15
Настоящий Акт составлен в соответствии с Договором № |  |  |  | от
1. | ПРОДАВЕЦ поставил, а ПОКУПАТЕЛЬ принял Оборудование в комплекте:
| Наименование: | Термошкаф вакуумный Сонора 300/216
Номер транспортного средства:
Упаковочный лист:
| В количестве |  |  | тарных мест
2. | Стоимость поставленного оборудования с НДС составляет: |  |  |  | Сумма, руб.
№ п/п | Наименование, обозначение (артикул) |  | Кол-во |  | Стоимость, Руб
1. | Термошкаф вакуумный Сонора 300/216 |  | 1 шт.
1.1. | Базовая комплектация
1.1.1. | Шкаф вакуумный |  | 1 шт.
1.1.2. | Полка из нержавеющей стали |  | 1 шт.
1.1.3. | Насос пластинчато-роторный WSA W2V40 |  | 1 шт.
1.1.4. | Шланг ПВХ Ду25 мм (2 м.) |  | 1 шт.
1.1.5. | Кольцо центрирующее KF25 |  | 5 шт.
1.1.6. | Хомут KF25 |  | 5 шт.
1.1.7. | Комплект технической документации в соответствии с Приказом Минпромторга России № 1081 от 30.11.2009г.; ГОСТом РВ 8.570-98; ГОСТом РВ 1.1-96 ГСС на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  | 1 к-т
- руководство по эксплуатации;
- паспорт.
1.1.8. | Вакуумметр комбинированный Мерадат - ВИТ12Т3 |  | 1 шт.
1.1.8.1. | Комплект технической документации в соответствии с Приказом Минпромторга России № 1081 от 30.11.2009г.; ГОСТом РВ 8.570-98; ГОСТом РВ 1.1-96 ГСС на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  | 1 к-т
Руководство по эксплуатации для вакуумметра
Заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерений
Заверенная копия описания типа средства измерений
Заверенная копия методики поверки
Свидетельство о поверке средства измерения, со сроками действия не более двух месяца с даты поверки до даты поставки.
Протокол поверки
1.1.9. | Преобразователь термоэлектрический с термопарами |  | 1 шт.
1.1.9.1. | Комплект технической документации в соответствии с Приказом Минпромторга России № 1081 от 30.11.2009г.; ГОСТом РВ 8.570-98; ГОСТом РВ 1.1-96 ГСС на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  | 1 к-т
Руководство по эксплуатации преобразователя
Заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерений
Заверенная копия описания типа средства измерений
Заверенная копия методики поверки
Свидетельство о поверке средства измерения, со сроками действия не более двух месяца с даты поверки до даты поставки.
Протокол поверки
Итого Базовая комплектация
Итого Оборудование
НДС |  |  | 18%
ВСЕГО с НДС
1.2. | В стоимость Оборудования включено:
1.2.1. | Стоимость услуг по доставке, упаковке и маркировке.

## Прил.6
Приложение № 6
к Договору № ________________от_________________2017г.
ПРОГРАММА ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ
Термошкаф вакуумный Сонора 300/216
Проверяемый параметр | Метод контроля | Условия приемки
Размер рабочей камеры, мм (Ш×Г×В) | простым измерением | 600×600×600
Рабочая температура | программируемый контроллер в составе термошкафа | от 20°С до 300°С
Уровень вакуума с пластинчато-роторным насосом WSA W2V40 | вакуумметр в составе термошкафа | 10 в минус третьей степени Бар
Пайка 2-х образцов алюминиевых корпусов по технической документации Покупателя | Визуальный осмотр | Должно соответствовать требованиям технической документации
От Покупателя: |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод" Генеральный директор
__________________________/Б. И. Ефремов/

## Прил.7
Приложение № 7
к Договору № ________________от_________________2017г.
(форма)
АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Термошкаф вакуумный Сонора 300/216
[5 empty] | от | дата подписания
ПРОДАВЕЦ
| ПОКУПАТЕЛЬ | АО "Марийский машиностроительный завод"
| место проведения работ: |  |  | 424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15
Настоящий Акт составлен в соответствии с Договором № ______________ от _________________ 20 ___ г.
1. | Стоимость Работ с НДС составляет: | [5 empty] | Сумма, руб.
№ п/п | Наименование, обозначение (артикул) | [5 empty] | Стоимость, руб.
1 | Работы и услуги
1.1. | Пусконаладочные работы, ввод Оборудования в эксплуатацию.
1.2. | Инструктаж и передача навыков работы на Оборудовании.
Итого стоимость Работ
НДС | [5 empty] | 18%
ВСЕГО с НДС
1.3. | В стоимость Работ включено:
1.3.1. | Командировочные расходы на персонал Продавца.
К срокам выполнения Работ Покупатель претензий не имеет /имеет
Примечания:
1. | Продавец поставил Оборудование в комплекте и выполнил Работы, а Покупатель принял согласно программе окончательной приемки Оборудования (Приложение № 6 к Договору):
| Наименование: | Термошкаф вакуумный Сонора 300/216
Серийный номер:
Год выпуска:
Проверяемый параметр |  |  | Метод контроля |  | Условия приемки | Заключение комиссии | Дата проведения
Размер рабочей камеры, мм (Ш×Г×В) |  |  | простым измерением |  | 600×600×600
Рабочая температура |  |  | программируемый контроллер в составе термошкафа |  | от 20°С до 300°С
Уровень вакуума с пластинчато-роторным насосом WSA W2V40 |  |  | вакуумметр в составе термошкафа |  | 10 в минус третьей степени Бар
Пайка 2-х образцов алюминиевых корпусов по технической документации Покупателя |  |  | Визуальный осмотр |  | Должно соответствовать требованиям технической документации
Продавец не имеет замечаний к состоянию рабочего помещения Покупателя.
Подготовительные и монтажные работы выполнены Покупателем в соответствии с документацией предоставленной Продавцом, согласно п. 9.1.1. Договора. Продавец не имеет претензий к объему и качеству выполненных работ.
Стороны не имеют замечаний к нарушению техники безопасности во время проведения пусконаладочных работ и окончательной приемки.
Пусконаладочные работы, окончательная приемка проведены в полном объеме, предусмотренном технической документацией в установленные сроки.
Инструктаж проведен представителями Продавца в полном объеме. Разъяснения и полученные рекомендации понятны. Претенезий и вопросов Покупатель не имеет.
Оборудование полностью комплектно (включая техническую документацию) и находится в работоспособном состоянии. Претензий по качеству оборудования Покупатель не имеет.
К срокам передачи Оборудования и выполнения Работ Покупатель претензий не имеет / имеет.