Приложение № 1

к Договору № ___________ от _______________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование | Количество, шт. | Цена за ед., без НДС | Цена за ед., с НДС | Сумма с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛАБ-PRO ШВ 150.70.225 (F20) Шкаф вытяжной общего назначения | 2 |  |  |  |
|  | - Итого без НДС: |  |  |  |  |
|  | - НДС |  |  |  |  |
|  | - Итого с НДС: |  |  |  |  |

Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели

Внешний вид шкафа

Внешние габариты вытяжного шкафа должны быть не менее:

Длина – 1500 мм

Глубина – 700 мм

Высота – 2250 мм.

Габаритные размеры рабочей зоны должны быть не менее:

Длина – 1470 мм

Глубина – 600 мм

Высота – 1200 мм

Высота вытяжного шкафа должна регулироваться за счёт не менее 4 опорных механизмов диаметром не менее 10 мм с резиновой подошвой в пределах высоты столешницы над уровнем пола от не менее 880 мм до не более  910 мм.

Вытяжной шкаф должен состоять из двух частей – собранного каркаса и верхнего бокса в сборе.

Основание вытяжного шкафа должен состоять из сборно-разборного каркаса с двумя боковыми вертикальными опорами, выполненного из стального профиля прямоугольного сечения (площадь сечения основных профилей должна быть не менее 60×30 мм,  толщина стенок профиля  должна быть не менее 2,0 мм для обеспечения жесткости и устойчивости конструкции при нагрузке не менее 300 кг) и иметь заземление. Облой сварных швов должен быть тщательно удален и зачищен. Перед покраской поверхностей должно быть проведено их грунтование. Все детали металлического каркаса должны быть окрашены порошковой краской RAL 7035.

Направляющие передние стойки бокса должны быть изготовлены из структурированных монолитных алюминиевых профилей сечением не менее 120×60 мм, с аэродинамическим закруглением с обеих сторон по вертикали. Стойки должны быть окрашены порошковой краской цвета RAL 7035. Легкосъемные алюминиевые заглушки должны быть окрашены порошковой краской цвета RAL 5023. Не допускается крепление заглушек к стойкам при помощи саморезов, винтов, заклепок.

Бокс должен иметь следующую конструкцию: боковые стенки должны быть изготовлены из закаленного стекла, закрепленного в рамках из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской RAL 7035. Задняя стенка, вытяжной козырек и крыша рабочей камеры должны быть изготовлены из полипропилена толщиной не менее 4 мм. На крыше внутри рабочей камеры должны быть установлены: люминесцентный пылевлагозащищенный светильник мощностью не менее 36 Вт, класса защиты не менее IP65, фланец из полипропилена диаметром не менее 250 мм для подсоединения к системе вентиляции.

Рабочая камера должна иметь не менее 2-х уровней вытяжки.

Рабочее пространство должно закрываться  двумя зависимыми подъемными экранами, изготовленными из закаленного стекла в раме из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской RAL 7035. Подъемный механизм экранов должен обеспечивать их легкое передвижение и надежную фиксацию на любом заданном уровне. Скорость передвижения нижнего экрана должна быть в два раза выше скорости передвижения верхнего экрана. Общая высота подъема экранов должна быть не менее 780 мм. При полностью открытом рабочем боксе экраны не должны выходить за габариты корпуса вытяжного шкафа.

Противовесы экранов должен быть установлены в передних стойках-пилонах из монолитного алюминиевого профиля с легкосъёмной алюминиевой заглушкой и должны быть связанны с экраном не менее чем 4-мя тросами из полиамидных фалов через блочную систему. Сила, необходимая для поднятия или опускания экрана не должна превышать 30 Н.

Передняя ручка должна быть длиной не менее 1300 мм должна быть изготовлена из монолитного алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской RAL 7035, и иметь аэродинамический закругленный профиль, глубиной не менее 70 мм. Конструкция ручки должна обеспечивать полное перекрытие рабочей зоны при опущенных вниз экранах для предохранения от возможного расплескивания реактивов при проведении экспериментов, при сохранении аэрозазора, высотой не менее 20 мм, для эффективной аспирации и снижения нагрузки на вентиляционную систему.

Рабочая поверхность бокса (столешница):

- F20 Должна быть изготовлена из цельной бесшовной керамической глазурированной плиты FRIDURIT (или эквивалент) толщиной  не менее 20 мм. Материал столешницы должен быть устойчив к агрессивным химическим реагентам, царапанию, открытому пламени, выдерживать многократную очистку с использованием агрессивных моющих средств. Материал столешницы должен иметь протокол фирмы-производителя, подтверждающий, что материал может выдерживать не менее чем 24 часовой контакт без каких-либо изменений поверхности с концентрированными: серной (96%), азотной (70%), соляной (37%) кислотами, царской водкой, хромовой смесью; воздействие щелочей, органических растворителей, красителей; долговременное воздействие разбавленных неорганических и органических кислот, холодной и горячей воды; термическое воздействие до 600 оС (кратковременное до 800 оС); стойкость к ударному воздействию силой не менее 500 Н; устойчивость к истиранию силой не менее 50 Н.

Спереди столешницы должен быть установлен передний противопроливочный бортик, высотой не менее 8 мм, глубиной не менее 50 мм, выполненный из нержавеющей стали класса не ниже 316 по классификации AISI.

Cервисная панель вытяжного шкафа должна быть выполнена из крупногабаритного монолитного алюминиевого профиля сечением не менее 120×60 мм и окрашенного порошковой краской RAL 5023. Сервисная панель должна располагаться горизонтально и предназначена  для скрытой подводки электрокабелей и трубопроводов. По разделенным каналам должны быть вмонтированы:

- выключатель освещения вытяжного шкафа (кнопка), класса пыле-, влагозащиты не менее  IP54;

- 2 брызгозащищенные розетки с крышкой, класса пыле-, влагозащиты не менее IP54,  рассчитанные на мощность 3,2 кВт каждая;

- автомат отключения питания 16А;

- электромонтажная коробка, класса пыле-, влагозащиты не менее  IP65. Электромонтажная коробка должна быть установлена на тыльной стороне сервисной панели.

Электроустановочные изделия должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0-75

Дополнительная комплектация:

- Люминесцентный светильник 2×36 Вт класса водо-, пылезащиты, не менее  IP65

- Брызгозащищенные розетки с крышкой, класса водо-, пылезащиты не менее  IP54,  рассчитанные на мощность 3,2 кВт каждая.

- Автомат отключения питания 16А

- Встраиваемая тумба ЛАБ-PRO HTM 142.35.60 из металла, устанавливаемая под рабочим боксом в рамном основании.

Внешние габаритные размеры тумбы должны быть не менее:

Длина -     1420 мм

Глубина -  350 мм

Высота  -   600 мм

Тумба должна быть изготовлена без использования конструкций из сварных рам. Жесткость тумбы должна обеспечиваться за счет специализированных конструкций из гнутой листовой стали. Корпус тумбы должен быть полностью изготовлен из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской  RAL 7035.

Тумба должна быть разделена на два равных отделения. На задней стенке тумбы должно быть отверстие диаметром не менее 100 мм для установки вытяжного фланца. Конструкция тумбы и расположение фланца должно обеспечивать удаление паров реагентов с обоих отделений тумбы.

Тумба должна иметь одну легкосъемную полку, имеющую возможность установки как в правом, так и в левом отделении тумбы. Полка должна быть полностью съемной, устанавливаться в тумбу при помощи крюков-подвесов из н/ж стали и иметь фиксатор. Полка должна иметь возможность устанавливаться на не менее 3-х различных уровнях по высоте. Максимально допустимая нагрузка на полку и днище тумбы должна быть не менее 30 кг.

Тумба должна комплектоваться полипропиленовой кюветой размерами не менее 640×295×40 мм (толщина полипропилена должна быть не менее 6 мм). Раздвижные дверки тумбочки должны быть изготовлены из HPL ламината толщиной не менее 4 мм. Ручки двустороннего захвата должны быть изготовлены из пластика, иметь длину не менее 150 мм и располагаться вертикально.

| Поставщик | Заказчик |
| --- | --- |
|  | АО «Марийский машиностроительный завод» |
|  | Генеральный директор _______________________ / Б. И. Ефремов |